Elektrophorese – DNA - Agarosegel

- Vorbereiten Agarosegel (2% für Trennung von 100 – 700 bp)

2% … … 2g Agarose/100ml 1xTAE-Puffer aufschmelzen

0,4g Agarose/20ml 1xTAE = 1 Gel

Puffer 0,5xTBE oder 1xTAE möglich

Farbstoff (interkaliert in die DNA) erst  bei 50°C hinzufügen:

+  2µl Midorigreen/100ml Gellösung

- 0,4 µl Midorigreen/20ml Gellösung

Gel gießen in Wanne (Tray) mit Gelgießrahmen 5x10cm +Probenkamm (8 Taschen) nicht zu dick gießen = ca. 20 ml Gellösung. 30min warten bis Gel ausreichend erstarrt ist

- Proben vorbereiten

25-50µl PCR Produkt + 5µl Ladepuffer (50%Glycerin, 0,25% Bromphenolblau)

Schütteln und bei 4°C lagern

- Gel  laden = Proben auftragen

Am Minuspol (schwarz) in die Geltaschen auftragen:

Auftragmenge:	10µl Proben mit Gelladepuffer auftragen

5µl Marker direkt ohne Vorbehandlung

DNA Marker: Quantitas 100bp bis 1kb

Pipettenspitzen nicht durchdrücken – keine Luftblasen!!

- Elektrophorese

Spannung 100V, Stomstärke 30mA, Zeit 1:15 h

- Auswerten

Gel mit Tray im Transilluminator (Visiblue) bei 480-500 nm bei geschlossenem, orangem Filter(UV-Licht!) im abgedunkelten Raum fotografieren. Banden entsprechend dem DNA-Marker auswerten